Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Аппарат для сердечно-легочной реанимации |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок аппарата | Уникальный прибор – автоматический аппарат для сердечно-легочной реанимации, используемый для выполнения механического, разнонаправленного массажа грудной клетки на пациентах, страдающих от острого сердечного приступа, который определяется отсутствием спонтанного дыхания, отсутствием пульса и потерей сознания. Портативное автономное устройство проводит массаж грудной клетки автоматически и с постоянной частотой и глубиной. Управление устройством простое и может осуществляться всего одним человеком, врачом, санитаром или даже непрофессиональным спасателем. Оказываемый эффект: отток крови и выдавливание воздуха из легких, что приводит к положительному эффекту на мозговой кровоток. Устройство: подъемный двигатель с питанием от аккумулятора, который управляет реанимационной подушкой. Возможность использования на пациенте в сидячем или полусидячем положении. Источником питания должна служить сменная и перезаряжаемая литий-полимерная аккумуляторная батарея, время работы не менее чем до 45 минут или: работа от сети (100 - 240В переменного тока) с внешним источником питания для медицинского оборудования (48В постоянного тока). Источник питания для транспортного средства или воздушного судна (от 12 до 48В постоянного тока). Наличие на корпусе не менее трех кнопок для управления аппаратом: кнопка вкл/откл. прибора, кнопка запуск/ пауза компрессии, Кнопка включения/выключения режима 30:2. В зависимости от следуемого реанимационного протокола, компрессионно-вентиляционный цикл 30:2 может быть активирован одним нажатием кнопки. После 30 сжатий, устройство воспроизведет звуковой сигнал, который укажет, что необходимо выполнить два искусственных дыхания, через 3 секунды после этого устройство возобновит компрессию. Частота не менее 100 компрессий в минуту. Технические характеристики аппарата: Габариты: не более 180 x 220 x 150 мм (В х Д х Ш) Вес устройства, включая аккумулятор: не более 3,5 кг. Внешний источник питания: источник питания для медицинского оборудования, класс защиты I (так как защитное заземления (PE) заканчивается в блоке питания, тест защитного заземления проводить не нужно). Вход постоянного тока: 12-48В постоянного тока транспортного источника питания (75Вт среднее /480Вт пиковое). Входная мощность: 100-240В переменного тока, 47-63 Гц, макс. 4.6- 2.3А. Выходная мощность: 48В постоянного тока, 8.34 А (400 Вт). Работа от аккумулятора, без использования сети питания. Аккумулятор. Тип аккумулятора: Литий-полимерный аккумулятор, 18.5В, 4.0А (5 клеток по 3.7В каждая). Время заряда: не более 45 минут - быстрая зарядка одного аккумулятора, не более 2 ч – зарядка двух аккумуляторов одновременно. Срок службы аккумулятора: не менее чем до 200 циклов заряда/разряда. Емкость: не менее 45 минут компрессии грудной клетки. Наличие индикатора заряда батареи в трех уровнях с цветовой индикацией. Блок питания: 24В постоянного тока, 150Вт. Источник питания для медицинского оборудования, класс защиты I (так как защитное заземления (PE) заканчивается в блоке питания, тест защитного заземления проводить не нужно). Входная мощность: 100-240В переменного тока, 50-60Гц, макс. 2А. Выходная мощность: 24В постоянного тока, 6.25 А. Устройство защищено от брызг воды (IP33). | 1 шт. |
|  |  | 2 | Аккумулятор | Аккумулятор. Тип аккумулятора: Литий-полимерный аккумулятор, 18.5В, 4.0А (5 клеток по 3.7В каждая). Время заряда: 45 минут. Для быстрой замены и продолжения работы аппарата во время длительной транспортировки пациента. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Опорная пластина | Система крепления: ремни с фиксаторами и опорная пластина (регулируемые по окружности грудной клетки между 76 и 135 см). Опорная пластина весом около 0,3 кг. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Ремни с фиксаторами | Ремни для опорной пластины: Регулируется с помощью фиксаторов. Обхват груди не менее чем от 76 до 135 см, ширина грудной клетки от 22 до 40 см. Предназначены для фиксации аппарата вокруг грудной клетки и через плечи. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Блок питания для зарядного устройства | Блок питания для зарядного устройства и зарядное устройство для 2-х литий-полимерных аккумуляторных батарей. Слот 1 для быстрой зарядки 50 минут; если два аккумулятора заряжаются одновременно, обычное время зарядки до 2 ч. Отображение уровня заряда каждого из двух аккумуляторов. Наличие индикатора, указывающего на неисправность батареи. Зарядное устройство: двухслотное с возможностью зарядки двух аккумуляторов, габариты не более 60 x 170 x 110 мм (В х Д х Ш). Вес: не более 0.63 кг. Внешний источник питания: Входная мощность: 100-240В переменного тока, 50-60Гц, макс. 2А. Выходная мощность: 24В постоянного тока, 6.25 А. Класс защиты Класс III. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Сумка для транспортировки | Сумка транспортировочная для удобства переноски и размещения аппарата после использования с различными отсеками для самого аппарата и комплектующих аппарата. Сумка на замке-молнии. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Насадка реанимационной подушки одноразовая | Одноразовая насадка для реанимационной подушки аппарата сердечно-легочной реанимации. Упаковка. Количество в упаковке насадок - не менее 10 шт. | 1 уп. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура эксплуатации: от -20 до +40°С при относительной влажности 0-95% (без образования конденсата); Температура хранения: от +5 до +40°С при относительной влажности 10-95% (без образования конденсата). Атмосферное давление 540-1060гПа Электроснабжение 200-240В |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Заказчик |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Срок поставки медицинской техники не более 45 дней с момента подачи заявки |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание не менее МТ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Согласовано:

Заместитель директора по МЧ (запад)			      Бадиров Ш.Ш.

И.о. заместителя директора по СР			                  Бурда П.А.

И.о. заместитель директора по ККМУ                                      Тулеев Б.И.

Заместитель директора по СД (ФД)		                              Багисова Л.Ш.

Руководитель отдела информационных

технологии и связи                                                                         Болтаев Е.А.

Руководитель СЭКМУ                                                                   Марденова Г.З.

Руководитель ОЭ и БП                                                                  Майманова М.

Руководитель ПО                                                                            Солтан А.Д.

Менеджер по мед. оборудованию                                                 Әзімходжа Ә.Ә.